Załącznik 1

Specyfikacja urządzenia AED

| Lp. | Wymagane warunki techniczne i eksploatacyjne defibrylatora |
| --- | --- |
| 1 | Półautomatyczny, prosty w obsłudze, niezawodny i zawsze gotowy do użycia, działanie według komend głosowych wydawanych przez urządzenie w języku polskim. |
| 2 | Wyposażony w minimum 1 komplet elektrod uniwersalnych dla dorosłych i dla dzieci. Elektrody jednorazowe, wymienne bez konieczności wymiany baterii, o terminie przydatności minimum 24 miesiące (konwersja do trybu pediatrycznego poprzez klucz pediatryczny lub przycisk). |
| 3 | Defibrylator musi być bezpieczny dla użytkownika i pacjenta; np. możliwość użycia na mokrej i metalowej powierzchni potwierdzona notą techniczną producenta. |
| 4 | Wymagane warunki techniczne i eksploatacyjne defibrylatorów: a) zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci; |
|  | b) Wyposażony w jedną baterię nieładowalną objętą gwarancją producenta na okres min. 4 lat, |
|  | c) Wyposażony w jedną baterię nieładowalną zapewniającą nie mniej niż 200 wyładowań maksymalną energią. |
|  | d) wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne informujące o: - Nieprawidłowym podłączeniu elektrod lub ich braku; - Wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia; - W prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakłóceniach (np. o wykrytym ruchu pacjenta); - Gotowości urządzenia do pracy; - Technicznej sprawności urządzenia (w tym jakości elektrod) lub jej braku. |
| 5 | Wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych: a) Algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. |
|  | b) Czas analizy pracy serca poszkodowanego oraz ładowania defibrylatora do pożądanego poziomu energii impulsu defibrylacyjnego max 10 sekund. |
|  | c) Możliwość aktualizacji oprogramowania bez konieczności wymiany całego urządzenia w przypadku zmiany wytycznych. |
|  | d) Urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej wraz z przydatnością elektrod (np. żel) w cyklu codziennym. |
|  | e) Posiada możliwość przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami. |
| 6 | Wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa użytkowania oraz środowiskowych pracy urządzenia; a) Wymagania bezpieczeństwa - certyfikat zgodności PN-EN 60601. |
|  | b) Stopień ochrony - certyfikat zgodności PN-EN 60529 nie mniej niż klasa IP55. |
|  | c) Odporność na uszkodzenia mechaniczne (przy upadku, uderzeniu nie może odłączyć się akumulator ani żaden z elementów urządzenia, musi być zachowana gotowość da pracy). |
|  | d) Urządzenie przenośne, zainstalowane w torbie transportowej w całości ochraniającej defibrylator przed uszkodzeniem z możliwością przechowywania dodatkowej pary elektrod. |
|  | e) Odporność na upadek z 1,2 metra na twardą powierzchnie. |
|  | f) Temperatura pracy od 0 do 50 stopni C i wilgotność względna pracy: 0%-95%. |
|  | g) Wbudowany metronom oraz asysta wykonywania RKO – defibrylator podaje sekwencje wykonywania 30 uciśnięć oraz 2 wdechów ratowniczych jednoznacznymi komendami w języku polskim. |
| 7 | Energia impulsu defibrylacyjnego dla dorosłych do 200J |
| 8 | Ciężar defibrylatora z baterią i jedną parą elektrod max 2 kg. |
| 9 | Defibrylator posiada kompatybilne elektrody (m.in. przy pomocy adapterów) z więcej niż jednym modelem defibrylatora manualnego używanego przez Zespoły Ratownictwa Medycznego. |
| 10 | Oznakowanie AED zgodnie z ILCOR ze skróconą instrukcją użycia urządzenia. |
| 11 | Defibrylator jest kompatybilny z systemem zdalnego monitoringu stanu urządzenia, powiadamianiu o użyciu oraz pozycji GPS. |
| 12 | Dokumentacja techniczna, certyfikaty zgodności w języku polskim oraz deklaracja zgodności CE. |
| 13 | Możliwość przełączenia urządzenia terapeutycznego w tryb szkoleniowy bez konieczności zakupu dodatkowego urządzenia treningowego. |
| 14 | Gwarancja bezwzględna na urządzenie AED: min. 8 lat. W tym okresie dostawca sprzętu ponosi wszystkie koszty wymaganych serwisów gwarancyjnych i przeglądów okresowych bez kosztów wymiany elektrod i baterii. |